CytoFLEX流式细胞仪-招标参数
（2激光6色）

★1主机配有2根固态高斯分布激光器，激光器为8参数（≥6色荧光，侧向散射光SSC和前向散射光FSC）；配备≥8个检测器，可现场升级为3激光，荧光通道不少于13个；激发方式采用立体空间激发；避免3根激光器对应的检测光路共用同一套滤光片系统，避免多通道共用一个检测器，以提高检测分析效果；激光波长和功率要求：488±5nm≥50mW、638±5nm≥40mW；
▲2仪器采用波分复用模块WDM配置全带通滤光片；并且采用APD检测器，而非传统PMT检测器，并且物镜收集的荧光和角散射光由光纤传导至APD检测器阵列，以提高灵敏度；且光信号收集系统：NA值≥1.25；
▲3 为确保细胞分群效果以及分群准确性，要求侧向散射光分辨率≤200nm。升级405nm激光后，侧向散射光分辨率≤80nm，可满足纳米级小颗粒分析研究，且需提供国家级法定计量科研机构出具的测试报告和文献证明。通用8峰Rainbow微球检测：相邻峰间明显隔开，官方彩页提供不少于10种不同荧光染料的实验检测图，要求各相邻峰间(峰谷)Count为0；
4荧光灵敏度：FITC≤30MESF，PE≤10MESF；
▲5 采用拔插式滤光片式；每个光学通道组可更换接收器及滤光片，可根据实验需要进行任意调节，无需工程师，滤光片无内置芯片锁定；
▲6上样系统采用蠕动泵单一一种方式，非注射泵或多种上样泵组合，避免使用维护成本高，可实现定量，无需辅助微球即可直接进行绝对计数，具有自动混匀和自动清洗功能上样速度可以预设高、中、低三档，用户亦可设定，范围包含10μL/min~240μL/min，以1μL 递增；在大量采集样本时，可以不间断上样，无需反复抽取样本；开放式进样底座,支持的样品管种类包含有：流式管，1.5 mL 或2 mL 微型离心机样品试管，且切换不同的上样管无需更换支架；
▲7.要求整体管路死体积≤10µL；
8.信号处理完全数字化信号系统，全数字的107的动态范围，保证比值在107次方以内的强信号和弱信号不失真地显示在同一张图上。信号脉冲处理：任意参数的脉冲信号高度，面积，宽度以及比率检测。
▲9.支持全矩阵，全自动和手动模式补偿，并具有补偿库功能，能存储染料的荧光溢出值，具备补偿数据库，全矩阵荧光补偿，可脱机补偿，自动补偿；支持补偿库功能，可以存储多色实验中荧光染料的溢出值；在新的实验中，可以调用库中任一补偿值组合成新的补偿矩阵，不用再新建单标管上样调补偿，用以存储补偿值；
10.仪器所配备的软件支持中英文操作界面，全部采用图形化参数调节；数据分析采用FCS 3.0输出格式；并具有原厂官方软件远程支持功能而非加第三方软件；而且仪器软件符合21 CFR Part 11数据管理要求对用户开放，软件完全免费，无用户数量限制可以自行安装在不同的电脑上；
[bookmark: OLE_LINK30]▲11具备多色荧光信号共同采集功能，参数检测数量≥8，信号获取速度（上样速度）≥30,000细胞/秒；荧光分辨率CV＜3.0%。且软件具备高维数据分析功能，数据可通过软件中的功能键直接上传到对应的站点，进行不低于4种方法学的降维分析，不低于FlowSOM在内的2种方法学聚类分析
[bookmark: _GoBack]▲12.为确保在实验室清洁消毒和其他日常使用过程中不会对设备造成影响，设备机身需采用全金属材质，机身外壳不得采用塑料、聚合材料等非金属材料；
▲13.可升级96孔板上样器，且96孔板上样器应内置于仪器腔体内部，采用机械臂移动，孔板固定的方式进行样本采集，避免孔板移动导致样本泄漏或交叉污染，且运行采集完全在腔体内完成，整个过程不会突出腔体。；
▲14.仪器需设有保护模块保护进样针，且保护模块在实际使用过程中可以在进样针的外壁上下滑动，并通过模块内的液流对进样针进行清洗，避免样本与样本之间产生交叉污染，需提供设备设计图和实物图证明。
▲15. 可通过设备原厂软件（而非第三方远程软件）运行远程诊断和操作，如遇问题可实时得到在线连机援助，进一步保障仪器的使用

